□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

CDS-300

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

제품 사용설명서

목   차

1. 제품소개	1

2. 사용하기 전의 주의사항	1

3. 제품특징	1

4. 기술사양	2

◆ 외형 및 외부치수 (ASS'Y)

◆ 외형 및 외부치수 (표시부)

◆ 사양

5. 앞면 설명	4

◆ 표시부

◆ 키보드

6. 주요기능	6

7. 주요사용법	6

8. 테스트 모드	9

9. 변환 모드	10

10. 에러메세지 및 고장진단	12

제품소개

저희 카스 산업용 CDS-300 을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.

☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏

☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏

CAS Industrial Scale

본 제품은 엄격한 품질관리 아래 하나한 정성을 다함은 물론 엄격한 검사를 거친

성능과 고급스러운 특징을 가지고 있습니다.

당사 제품 CDS-300 을 사용하시기 전에 본 설명서를 잘 읽어보신 후 바르게 사용하

시어 저의 CDS-300 의 특징을 충분히 활용해 주시기 바랍니다.

사용하기 전의 주의사항

□ 키는 가볍게 눌러도 동작이 되오니 지나치게 힘을 가하지 마십시오.

☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏

☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏

CAS Industrial Scale

□ 세척시 인화성 물질을 사용하지 마십시오.

□ 급격한 온도변화가 있는 장소는 가급적 피하십시오.

□ 저울의 수평이 정상적인지 확인하십시오.

□ 순간적으로 과도한 충격을 걸지 마십시오.

□ 건조한 곳에서 보관하십시오.

□ 직사광선이나 진동이 심한 곳에서는 사용하지 마십시오.

□ 고압이나 전기적 잡음이 심한 곳에는 설치하지 마십시오.

제품특징

□ 자동공급 - 별도주문

☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏☏

CAS Industrial Scale

□ 제품운반이 쉬움

□ 위험물을 안전하게 이동

기술사양

□ 외형 및 외부치수(ASS'Y)

□ 외형 및 외부치수(표시부)

□ 사양

일반사양

최대중량	300 kg
최소중량	0.1 kg
사용전원	Battery 12V
소모전력	약 0.2W
사용온도	-10℃ ~ +40℃

Digital 부

무게 표시부	LCD (5 digit)
문자크기	15 X 8
영점아래의 표시	"- " minus 부호표시
영점키 작동범위	최대무게의 ±10%
초기영점 범위	최대무게의 ±20%
로드셀 인가전압	5V DC
최대용기 허용범위	최대용량
기능	시작(ON),정지(OFF),영점,용기 총/순중량,kg/lb(무게단위 변경)

앞면 설명

□ 표시부

lb : 무게단위가 lb 일 때 켜집니다.

kg : 무게단위가 kg 일 때 켜집니다.

안정 : 무게가 안정상태에 있을 때

켜집니다.

영점: 현재무게가 0 kg 일 때

켜집니다.

순중량: 현재의 무게가 순중량

일 때 켜집니다.

용기: 용기를 사용하여 무게계량을

할 때 켜집니다.

□ 키보드

[시작]  : 저울의 전원을 켤 때 사용하는 키.

[정지]  : 저울의 전원을 끌 때 사용하는 키.

[영점]                         : 영점이 틀렸을 경우 사용하는 키. (최대무게의 ±10% 이내)

[용기]  : 용기를 이용하여 계량할 때 사용하는 키.

[kg/lb] : 무게단위를 변환할 때 사용하는 키.(kg/lb)

[순/총중량] : 무게표시부에 순중량 또는 총중량을 표시하고자 할 때

사용하는 키

주요 기능

□ 자동전원 꺼짐 기능 (Auto power OFF)

□ 영점 추적기능 (Zero tracking)

□ 무게표시속도 변환기능 (Digital filter)

□ 정전시 중량기억 기능 (Weight backup)

□ 용기기능

주요사용법

□ 용기설정

	LCD 화면 & 키 입력	계량부	도움말
단계 1	0.0 ▼ ▼ ▽ ▽ 안정 영점 순중량 용기	비어있음
단계 2	10.0 ▼ ▽ ▽ ▽ 안정 영점 순중량 용기	용기만 올림	용기무게 :10.0 kg
단계 3	†'용기'키(key)
단계 4	0.0 ▼ ▼ ▼ ▼ 안정 영점 순중량 용기	용기	용기램프가 켜져서 용기무게가 등록된 상태임을 나타냅니다.
단계 5	20.0 ▼ ▽ ▼ ▼ 안정 영점 순중량 용기	용기 + 물품	총중량 : 20.0 kg 순중량 램프가 OFF 상태일 때는 총중량이 표시됩니다.

□ 용기설정 해제

	LCD 화면 & 키 입력	계량부	도움말
단계 1	0.0 ▼ ▽ ▼ ▼ 안정 영점 순중량 용기	용기	용기무게가 기억된 상태
단계 2	- 10.0 ▼ ▽ ▼ ▼ 안정 영점 순중량 용기	비어있음	용기무게가 나타난 상태
단계 3	†'용기'키(key)
단계 4	0.0 ▼ ▼ ▽ ▽ 안정 영점 순중량 용기	비어있음	용기무게 해제

참고1. 짐판이 비어있는 상태에서, 용기키를 누르면 용기설정이 해제됩니다.

□ 순중량, 총중량 선택

	LCD 화면 & 키 입력	계량부	도움말
단계 1	10.0 ▼ ▽ ▼ ▼ 안정 영점 순중량 용기	용기	순중량 무게 : 10.0kg 용기 무게 : 15.0kg 순중량 10.0kg 표시
단계 2	†'순/총중량'키(key)
단계 3	25.0 ▼ ▽ ▽ ▼ 안정 영점 순중량 용기	용기	총중량 25.0kg 표시
단계 4	†'순/총중량'키(key)
단계 5	10.0 ▼ ▽ ▼ ▼ 안정 영점 순중량 용기	용기	순중량 10.0kg 표시

테스트 모드

(1) 이동방법

「영점/▷」키를 누른 상태에서「시작」키(key)를 눌러 전원을 켭니다.

(2) 메뉴 (테스트 1 - 테스트 3)

테스트 1 : 키(key) 테스트

테스트 2 : 표시부 테스트

테스트 3 : 로드셀 & A/D 변환 테스트

테스트 1

기능 : 표시부 테스트
키	표시부		도움말
kg/lb 키 : 다음메뉴 이동 그외 키 : 테스트 실행	▶ ― ▶	8.8.8.8.8. ▼ ▼ ▼ ▼	테스트 1 은 자동 실행됩니다.

테스트 2

기능 : 키 테스트
키	표시부	도움말
kg/lb 키 : 다음메뉴 이동 그외 키 : 테스트 실행	-	테스트하고자 하는 키를 누르면, 그 키의 번호가 화면에 표시됩니다.

< 키 리스트 >

영점 ▷	용기 △	순/총중량	kg/lb
1	2	3	4

TEST 3

기능 : A/D 변환 테스트 (로드셀 테스트)
키	표시부	도움말
kg/lb 키 : 무게계량 모드이동	23500	'23500'은 A/D 값입니다. 짐판을 눌러 수치가 변하는지 확인하십시오.

변환 모드

(1) 이동방법

「용기/▷」키를 누른 상태에서「시작」키(key)를 눌러 전원을 켭니다.

(2) 메뉴 (F1-F4)

F01 시작 무게단위 설정 (kg/lb)	0 , 1
F02 자동전원 꺼짐	0 , 1
F03 무게표시속도 조정	0 ∃ 9
F04 중량기억기능	0 , 1

F01

기능 : 시작 무게단위 설정
설정값 (0,1)	예제 화면	의미
	F1-00	시작 시 무게 단위를 □kg' 으로 설정
	F2-01	시작 시 무게 단위를 □lb' 으로 설정

F02

기능 : 자동전원 꺼짐
설정값 (0,1)	예제 화면	의미
	F2-00	자동전원 꺼짐 기능 사용안함.
	F2-01	무게가 변하지 않으면 5분후 자동 꺼짐

F03

기능 : 무게표시속도 조정
설정값 (0□9)	예제 화면	의미
	F3-00	빠르게
	F3-04	↙
	F3-09	느리게

F04

기능 : 중량기억 기능
설정값 (0,1)	예제 화면	의미
	F4-00	전원을 켜기 전에 짐판을 비워야 함
	F4-01	전원을 켜면 그 이전 상태로 자동 복귀

에러메세지 및 고장진단

CH 01

□ 에러 발생 이유

내부기억장소의 데이터가 어떤 전기적 충격 때문에 지워졌습니다.

□ 조치

변환 모드에서 필요한 지정을 다시 합니다.

CH 02

□ 에러 발생 이유

로드셀 연결이 잘못되었거나 A/D 변환부에 이상이 생겼습니다.

□ 조치

A/D 변환부와 로드셀을 확인합니다.

CH 03

□ 에러 발생 이유

초기영점 범위가 최대용량에서 ±10%이상 초과했습니다.

□ 조치

짐판의 상태를 확인하시고 이상이 없으면 무게설정을 다시 하십시오.

OVER

□ 에러 발생 이유

현재 짐판에 올려져 있는 무게가 너무 무거워서 저울 허용 한도를 벗어납니다.

□ 조치

저울에 최대 용량 한도를 초과하는 무게를 올리지 말아 주십시오.

로드셀이 손상된 경우는 로드셀을 교체하여야 합니다.